云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次）

招

标

文

件

本项目招标文件已通过专家论证

采购编号：GDXJ2022HGK2015（论证）

广东晓君项目管理有限公司

2022年7月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东晓君项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区第二人民医院（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次） (招标编号：GDXJ2022HGK2015（论证）)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1.项目名称： 云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次）

2.项目预算金额：¥4,315,000.00元

3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国及进口产品货物服务，属进口设备的已通过进口产品专家论证。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市云安区财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）等。

8.本项目整体专门面向中小型企业。

9.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

10.所属行业：零售业、工业。

11.本项目招标文件已通过专家论证。

- 二、合格投标人条件

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件（具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力）。

2）2020年和2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年3月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）

2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

3.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。

4.投标人提供所投产品的医疗器械注册证明。

5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件地点、方式及获取招标文件费用

1.获取招标文件时间：2022年7月7日至2022年7月13日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.获取招标文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4.供应商须在规定获取招标文件时间内到代理机构现场获取招标文件并提交以下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2被授权人身份证复印件、法定代表人委托授权书原件。

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整资料的供应商获取招标文件。

5.售价：人民币 0 元。

（备注：供应商获取了获取招标文件资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2022年7月27日上午08：30~09：00（北京时间）

2.投标截止时间：2022年7月27日上午09：00（北京时间）

3.开标时间：2022年7月27日上午09：00（北京时间）

4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市云安区第二人民医院

采购人地址：云安区镇安镇324国道

2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君项目管理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：林先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：简小姐

采购项目联系人电话：0766-8368013

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

- 八、供应商注册登记

根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

广东晓君项目管理有限公司

2022年7月6日

第二部分

投 标 人 须 知

# 一、说明

## 采购项目说明

### 本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  - 资金来源：财政预算安排资金。

- 1.3   本项目招标文件已通过专家论证。

## 定义及解释

### 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

### 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

### 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

### 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

### 采购代理机构：广东晓君项目管理有限公司。

### 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

### 日期：指公历日。

### 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

### 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

## 合格的投标人

3.1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2020年和2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年3月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

3.2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

3.3投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。

3.4投标人提供所投产品的医疗器械注册证明。

3.5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

## 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

### 4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 禁止事项

- 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

## 保密事项

### 6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

### 7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

### 明的有关的特殊困难充分了解。

## 保证

### 8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

## 投标费用

### 9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

### 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

## 招标文件构成

### 10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 招标文件的澄清或修改

### 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

### 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

### 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

### 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

# 三、投标文件的编制

## 投标语言及计量

### 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

### 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

### 13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

- 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

- 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

- 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

- 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及商务要求等；

- 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

## 投标函

### 14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

## 投标报价

### 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

### 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

## 投标货币

### 16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

## 证明投标人合格和资格的文件

### 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

### 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

- 投标人营业执照副本复印件；

- 投标人的资格声明；

- 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

### 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、物力，并提供相关证明文件；

- 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经财务报表或银行出具的资信证明或年度财务报表；

- 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

- 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

## 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

### 18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

### 18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）   采购人在《投标资料表》规定的质保期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

### 18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

## 投标保证金（如有）

### 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币零元（¥0.00 元），并作为其投标文件的一部分。

### 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供采购项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。

保证金账号：

收款人：广东晓君项目管理有限公司

账号：80020000016237241

开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司高峰支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ2022HGK2015（论证）]

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

### 19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

### 19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### 19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### 19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### 19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

### 19.4.6 依法取消成交资格；

### 19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

### 19.4.8 招标文件规定的其他情形

### 19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

### 19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

- 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

- 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

- 中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

### 19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

## 知识产权

### 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

## 投标有效期

### 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 投标文件的式样和签署

### 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

### 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

### 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

### 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

### 投标文件的正本，招标文件中已明示须盖章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示须投标人法定代表人 (企业负责人) 或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

### 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

### 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

# 四、投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

### 23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 23.2  封套均应按以下要求标记：

（正本/副本/唱标信封） “于 年 月 日 时 分之前不准启封”（即投标截止时间） 项目名称： 云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次） 收件人名称：广东晓君项目管理有限公司 招标编号：GDXJ2022HGK2015（论证） 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 投标人代表： 联系电话：

### 23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

### 23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

### 23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

- 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

- 投标保证金交付收据复印件；

- 退保证金说明；（正本）

- 投标函；

- 法定代表人授权书；

- 同意招标文件条款声明格式。

23.6 投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

## 投标截止

### 24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的投标文件

### 25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

## 投标文件的修改与撤回

### 26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

### 26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

# 五、开标与评标

## 开标

### 本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

### 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

### 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

### 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

### 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

## 评标委员会

### 28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人或以上单数组成。

### 28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

## 评标

### 29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

### 29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

### 29.3   拒绝任何或所有投标的权利

### （1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

# 六、授予合同

## 中标供应商的确定

### 30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

## 中标结果公告

### 31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

## 质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

### 政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

### （1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君项目管理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：林先生

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人签字(公章)： 授权代表签字(公章)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

### （2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

### 政府采购监督管理机构名称：云浮市云安区财政局政府采购管理股

### 地  址：云浮市云安区白云路

### 电  话：0766-8638906

### 32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

## 成交通知书及中标通知书

### 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

### 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

### 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

## 签订合同

### 34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

### 34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。

## 履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

### 35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

### 35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

## 招标代理费

### 成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5＋1.1＝2.6万元

### 招标代理费以人民币支付。

### 招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 招标代理费不在投标报价中单列。

### 投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣代理费。

## 保密约定

### 37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

### 37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

### 37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

### 37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

### 37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君项目管理有限公司所有。

投标人须知附件1：

- 评标方法、步骤及标准

- 一、评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

  - 提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

- 初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查

1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、盖章

- 投标价格不是固定唯一的

- 存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

- 投标有效期不足90天

- 投标报价超出预算（预算价：¥4,315,000.00元）

- 有其它未实质性响应招标文件的要求

- 有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分(F3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 50% | 20% | 30% |

评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；

6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

### 四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐2位中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：云浮市云安区第二人民医院 |
| 3 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2020年和2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2022年3月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 3.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》； 4.投标人提供所投产品的医疗器械注册证明； 5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |
| 2.10 | “书面形式”包括以下电子文件：（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 二、招标文件 |
| 11.1 | 采购代理机构地址：云浮市云城区城中路110号三楼 邮编：527300 电话：0766-8399669 传真：0766-8399669 联系人：林先生 |
| 11.2 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 三、投标文件的编制 |
| 15.2 | 投标价是否唯一：是。 |
| 15.3 22.2 | 投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。 |
| 17.2 | （3）本次招标是否允许联合体参加投标：否。 如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。 |
| 17.3 | （2）2020年和2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）； （5）要求投标人提供证明其资格的、经过年审合格的文件复印件： - 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）； - 其他需要的相关文件。 （6）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 18.2 | （4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。 |
| 19.1 | 投标保证金金额：人民币零元（¥0.00 元）；本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 19.6 | (2)交纳履约保证金金额：不适用。 |
| 21.1 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 22.1 | 投标文件正本一份，副本 五 份，唱标信封一份，电子文档一份（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里 |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 24.1 | 投标文件递交时间：见投标邀请函 投标截止时间：见投标邀请函 投标文件送达地点为：见投标邀请函 |
|  | 五、评标与开标 |
| 27.2 | 开标时间：见投标邀请函 开标地点：见投标邀请函 |
|  | 六、 授予合同 |
| 31.1 | 招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君项目管理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告) 招标结果公告内容： 中标人、中标金额等 |
| 35 | 不需要递交履约保证金 |

- 附表一：

- 云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次） （GDXJ2022HGK2015（论证））《资格性审查表》

- 审查人员签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2020年和2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2022年3月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 3.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》； 4.投标人提供所投产品的医疗器械注册证明； 5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 |  |
| 结 论 |  |  |

1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

- 附表二：

- 云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次） （GDXJ2022HGK2015（论证））《符合性审查表》

评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 |  |  |  |  |
| 投标价格是固定唯一的 |  |  |  |  |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 |  |  |  |  |
| 投标有效期是为90天 |  |  |  |  |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥4,315,000.00元） |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

- 云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次） （GDXJ2022HGK2015（论证））技术打分表

- 评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数和性能指标响应程度 | 根据招标文件第三部分用户需求书技术部分响应情况： 1.带“▲”项完全满足得40分，每不满足一项扣0.8分。 备注：如用户需求书中明确要求证明材料的，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 40 |  |  |  |
|  | 根据招标文件第三部分用户需求书技术部分响应情况： 2.根据投标人对非“▲”项内容的响应情况进行评分： 投标人对非“▲”项内容全部响应的，得10分； 投标人对非“▲”项内容响应负偏离1个至5个的，得8分； 投标人对非“▲”项内容响应负偏离6个至10个的，得5分。 投标人对非“▲”项内容响应负偏离11个以上的不得分，得0分。 备注：如用户需求书中明确要求证明材料的，须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  | 50 |  |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

- 云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次） （GDXJ2022HGK2015（论证））商务打分表

- 评委签名：

| 投标单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货方案 | 根据投标人提供的进度安排、到货的保证措施及应急保障方案、入库、验收方案等进行评分： 1.供货方案完整合理、可行性强，对用户需求理解深刻，切合实际要求的，得5分； 2.供货方案完整、可行性一般，对用户需求理解一般，较切合实际要求的3分； 3.供货方案基本完整、可行性较差，对用户需求理解较差，切合实际要求的，得1分； 4.供货方案不完整，不具体详细可行的，得0分； 5.不提供不得分。 | 5 |  |  |  |
| 质量保证措施方案 | 根据投标人质量保证措施方案，应包括材料来源、产品先进性、产品包装、产品检查方案等进行评分。 1.质量保证方案完整，科学合理，质量管理环节清晰可行性强，措施完善的，得4分； 2.质量保证方案完整，科学合理，质量管理环节较清晰，可行性较强的，措施满足要求，得2分； 3.质量保证方案基本完整，科学合理，质量管理环节一般，可行性一般，措施满足要求，得1分； 4.不提供不得分。 | 4 |  |  |  |
| 培训方案 | 针对客户实际需求提供完整的培训方案，包括课程设置、贴合用户类型制定的培训计划、培训保障措施等内容进行考察，根据投标人响应情况进行横向比较： 1.方案完整合理、可行性强，切合实际要求的，得3分; 2.方案完整、可行性一般，较切合实际要求的，得2分; 3.方案基本完整、可行性较差，基本切合实际要求的，得1分； 4.不提供方案的不得分。 | 3 |  |  |  |
| 售后服务方案 | 针对项目实际需求提供完整的售后服务方案，应包括售后服务的管理机构、工作职能、售后运维管理体系、售后服务响应时间、日常管理制度和考核办法等进行评分： 1.方案完整合理、优于招标文件要求的、可行性强，切合实际要求的，得8分; 2.方案完整、符合招标文件要求的、可行性一般，较切合实际要求的，得4分; 3.方案基本完整、可行性较差，基本切合实际要求的，得1分； 4.不提供方案的不得分。 | 8 |  |  |  |
| 合 计 |  | 20 |  |  |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1.项目名称：云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次）

2.预算总金额：¥4,315,000.00元。

3.投标人应对项目内所有的采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

4.本项目招标文件已通过专家论证。

二、设备采购清单及技术参数要求（技术部分）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 （标准镜1套、细镜1套） | 2套 |  |
| 2 | 经皮肾镜 | 1套 |  |
| 3 | 前列腺等离子电切镜 | 1套 |  |
| 4 | 膀胱镜 | 1套 |  |
| 5 | 低温等离子灭菌装置 | 1台 |  |
| 6 | 便携式彩超 | 1台 |  |
| 7 | 灌注水泵 | 1台 |  |
| 8 | 高清电子胃肠镜 | 1套 | 核心设备，该产品已经过进口产品论证，允许采购进口产品 |
| 9 | 内镜清洗机站 | 2套 |  |

注：

▲1、投标人须提供主要设备生产厂家开具的专项授权书（若投标人为经销商时）。

2、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。

3、载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

4、本项目采购本国及进口产品货物服务，属进口设备的已通过进口产品专家论证。

1、输尿管肾镜（标准镜1套、细镜1套）

输尿管镜（标准镜1套、细镜1套）

一、输尿管镜A技术参数

▲1、镜体外径：≤7.5Fr-10Fr

2、工作长度：≥425mm

▲3、视场角：≥75°

4、视向角：≤15°

5、插入部分最大宽度：≤14mm

6、器械通道最小宽度：≥5mm

7、有效景深范围：≥2-50mm

8、可承受适度弯曲，蓝宝石镜头，永不磨损。双水阀结构使灌洗液流通顺畅。

二、输尿管镜B技术参数

▲1、镜体外径：≤6Fr-7.5Fr

2、工作长度：≥425mm

▲3、视场角：≥75°

4、视向角：≤15°

5、插入部分最大宽度：≤14mm

6、器械通道最小宽度：≥5mm

7、有效景深范围：≥2-50mm

8、可承受适度弯曲，蓝宝石镜头，永不磨损。双水阀结构使灌洗液流通顺畅。

输尿管镜配置单

| № | 产品名称 | 产品规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、输尿管镜A |  |  |  |
| 1 | 输尿管镜 | ≤7.5-10Fr×425mm | 1支 |
| 2 | 硬性活检钳 | ≤5Fr×605mm | 1把 |
| 3 | 硬性异物钳 | ≤5Fr×605mm | 2把 |
| 4 | 密封帽 |  | 10个 |
| 5 | 消毒盒 | 镜体消毒 | 1只 |
| 二、输尿管镜B |  |  |  |
| 1 | 输尿管镜 | ≤6-7.5Fr×425mm | 1支 |
| 2 | 硬性异物钳 | ≤4Fr×605mm | 2把 |
| 3 | 密封帽 |  | 10个 |
| 4 | 消毒盒 | 镜体消毒 | 1只 |

2、经皮肾镜

经皮肾内窥镜及附件技术参数

1、镜体外径周长：≤15Fr

2、工作长度：≥280mm

3、视场角：≥55°

4、视场中心角分辨力：≥2.97C/(°)

5、有效景深范围：≥1-50mm

6、器械通道：≥2.5mm

7、内窥镜采用柱状透镜加工技术，图像清晰，视场明亮，带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。

经皮肾内窥镜及附件配置单

| № | 产品名称 | 产品规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旁视12°内窥镜 | ≤15Fr×280mm | 1支 |
| 2 | 穿刺套管 | ≤6Fr×206mm | 1支 |
| 3 | 扩张套管 | ≥11Fr×135mm | 1支 |
| 4 | 扩张器 | ≥8～22.5Fr | 1套 |
| 5 | 硬性扩张导杆 | ≤9Fr×580mm | 1支 |
| 6 | 锯齿抓石钳 | ≥6Fr×420mm | 2把 |
| 7 | 消毒盒 | 镜体消毒 | 1只 |

3、前列腺等离子电切镜

前列腺等离子电切镜技术参数

1、内窥镜视场角：≥60°；

2、内窥镜工作长度：≥302mm；

3、内窥镜直径：≥Ø4mm；

4、内窥镜视向角：≥30°，镜体内带有方向标；

5、内窥镜观察景深范围：≥3mm～50mm；

6、角分辨力：≥2.97/(°)；

▲7、内鞘套：≤24Fr、不锈钢免维护水阀，耐高温高强度陶瓷，配套专用闭孔器；

▲8、外鞘套：≤26Fr、不锈钢免维护水阀；

▲9、操作器：被动式，无电源方式，电极无需与操作器串联。操作器姆指环可活动，操作舒适；

10、设备保持静止时，操作器、内窥镜、内鞘套、外鞘套及手术电极可360°旋转，内、外鞘持续灌流，方便操作；

11、内窥镜为蓝宝石镜头，永不磨损，可承受低温等离子灭菌器消毒；

▲12、等离子生理盐水下实现双极切割，具有汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤260W。工作档位≥1-9档可调，同时每一档位具有≤半档功率可操作。时间从≤0-9秒可调，0档不计时等功能，低温热损伤小，愈合速度快，保证手术的安全性；

13、主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LED液晶显示屏；

14、低温微创、安全、精确，≤40-70℃范围内完成对软组织的汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等手术操作；

15、具有自动检测电极和附件连接功能，具有故障自动检测显示和报警提示；

16、使用双脚踏控制，主机采用全智能数字控制电路，主机工作可提示工作能量输出状态，全时实施数字智能化程序控制，如达到手术最佳治疗状态时，主机能通过电极反馈负载的工作信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升。具有各种电极识别和保护功能，根据插入电极的不同自动输出不同的功率，使操作更加方便、快捷、安全；

前列腺等离子电切镜配置单

| № | 产品名称 | 产品规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | ≥Φ4×302mm | 1支 |
| 2 | 操作器 | 被动式 | 1把 |
| 3 | 外鞘套(带闭孔器) | ≤26Fr×180mm | 1套 |
| 4 | 内鞘套(带闭孔器) | ≤24Fr×196.5mm | 1套 |
| 5 | 单管阀座 |  | 1个 |
| 6 | 冲洗吸引器 | 带接头 | 1个 |
| 7 | 电切环 | 粗环头 | 2支 |
| 8 | 电切环 | 细环头 | 4支 |
| 9 | 电切镜消毒盒 | 成套产品消毒 | 1只 |
| 10 | 低温等离子体多功能手术系统 | 等离子输出、≥双控制脚踏开关 | 1套 |

4、膀胱镜

尿道膀胱镜技术参数

1、镜体外径：≥Ø4mm

2、镜体工作长度：≥302mm

▲3、视场角：≥60°

4、视向角：0°、30°、70°

▲5、放大倍率：≥1.5X

6、分辨率：≥9Lp/mm

▲7、鞘套及闭孔器规格：≤15.5Fr*222mm、≤19.8Fr*230mm、≤21Fr*230mm、≤22.5Fr*230mm

8、内窥镜可承受低温等离子消毒，传像透镜采用柱状透镜加工技术，图像清晰、视场明亮；带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

9、手术器械规格：直径≥7Fr，工作长度≥370mm

10、操作器规格：双通道，≥Ø3.5mm

11、连接桥规格：单通道，≥Ø3.5mm

尿道膀胱镜配置单

| № | 产品名称 | 产品规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0°膀胱镜 | ≥Ф4×302mm | 1支 |
| 2 | 30°膀胱镜 | ≥Ф4×302mm | 1支 |
| 3 | 70°膀胱镜 | ≥Ф4×302mm | 1支 |
| 4 | 鞘套及闭孔器 | ≤15.5Fr×222mm | 1支 |
| 5 | 鞘套及闭孔器 | ≤19.8Fr×230mm | 1支 |
| 6 | 鞘套及闭孔器 | ≤21Fr×230mm | 1支 |
| 7 | 鞘套及闭孔器 | ≤22.5Fr×230mm | 1支 |
| 8 | 操作器 | 双通道，≥Ф3.5mm | 1支 |
| 9 | 连接桥 | 单通道，≥Ф3.5mm | 1支 |
| 10 | 软性活检钳 | ≥7Fr×370mm | 2把 |
| 11 | 软性异物钳 | ≥7Fr×370mm | 2把 |
| 12 | 进水接门 |  | 1支 |
| 13 | 出水接门 |  | 1支 |
| 14 | 光缆 | ≥Ф4×2M | 1条 |
| 15 | 清洁杆 | ≥Ф3×340mm | 1个 |
| 16 | 密封帽 |  | 10个 |
| 17 | 消毒盒 | 镜体消毒 | 3只 |

5、低温等离子灭菌装置.

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌 |
| 2 | 灭菌系统 | 过氧化氢低温等离子体灭菌系统 |
| 3 | 内舱容积 | 有效灭菌容积≥120L（注册证为准） |
| 4 | 灭菌温度 | 50℃～60℃ |
| 5 | 灭菌仓结构及材质 | 圆形腔体，舱体材质为优质不锈钢，耐腐蚀 |
| 6 | 门数量及开门方式 | 单开门，自动升降门 |
| 7 | 门板加热 | 功率900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝 |
| 8 | 灭菌剂 | 浓度≥58%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 |
| 9 | ▲注液方式 | 产品注液方式拥有自主知识产权，能够避免使用过程中因为产权问题而引起的纠纷。要求提供国家权威机构证明文件。 |
| 10 | 灭菌剂灌装量 | 单个胶囊≤2mL |
| 11 | 等离子电源 | 功率≤500W，解析能力强，灭菌后不锈钢中残留量≤0.01mg/cm2 |
| 12 | 灭菌程序 | 灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序 |
| 13 | 灭菌时间 | 标准灭菌≤35min |
| 14 | 防夹手功能 | 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品 |
| 15 | 液晶显示屏 | ≥7英寸800*480液晶显示屏，使操作、观看更清晰直接 |
| 16 | 主体保温 | 保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点。 |
| 17 | 真空泵 | 采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵 |
| 18 | 真空泵保护装置 | 设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生 |
| 19 | 油雾过滤器 | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 |
| 20 | 压力感应装置 | 产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa， |
| 21 | 抽真空控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。 |
| 22 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接 |
| 23 | 精密进气过滤系统 | 过滤级别≤0.2um |
| 24 | ▲等离子体放电监测装置 | 监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果，并提供相关的证明文件 |
| 25 | ▲射频源数量 | 双套射频源，提高等离子体的平均密度，增强等离子体的穿透能力，提高灭菌能力，并提供相关证明文件 |
| 26 | ▲自检功能的交、直流混合起辉装置 | 先利用直流电导通灭菌仓，再通交流电持续产生等离子体，使等离子体的产生更加容易并且稳定，并提供相关证明文件 |
| 27 | 打印系统 | 可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯 |
| 28 | 灭菌效果检测 | 有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告 |
| 29 | 过氧化氢残留 | 产品具有进口排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 30 | 毒理性检测 | 灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害省级以上检测机构鉴定 |
| 31 | ▲身份识别 | 能利用人体生理特征识别技术进行身份验证，实现真追溯。 |
| 32 | ▲数据恢复 | 设备具有备份防灾机制，可以实时对设备运行参数进行云存储，当设备出现故障后科室及时备份当前数据，在设备故障修复后，可以通过包括网络、设备存储等方式进行数据恢复，保障数据的安全可追溯。 |
| 33 | 智能操作系统 | 操作系统 控制系统采用智能操作系统，系统可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯 |
| 34 | ▲教学功能 | 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学，提供相关证明文件。 |
| 35 | 动态实时通知 | 设备的运行状态（包括运行信息、故障信息等）会第一时间通知设备相关人员，提高消毒供应中心灭菌器的管理以及提高产品售后服务的实时性及准确性。提供相关证明文件。 |
| 36 | ▲远程监控 | 可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控，满足医院信息化需求，提高维修的及时性。 |
| 37 | 在线服务 | 提供最新的行业相关新闻，发布最新产品信息，更新最新行业知识，提供操作者指南和维护保养知识，时刻为用户提供更为便捷的在线服务 |
| 38 | 文件输出 | 设备运营的数据导出后自动生成为表格格式，读取清晰，无需再处理，省时省力 |
| 39 | 厂家耗材 | 产品相对应的耗材与设备为同一品牌并具备相应的检测报告 |

装 箱 单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 器械框 | 3 | 只 |  |
| 3 | 层板 | 2 | 片 |  |
| 4 | 弹夹 | 5 | 个 |  |
| 5 | 特卫强管袋 | 1 | 卷 |  |
| 6 | 无纺布 | 20 | 张 |  |
| 7 | 化学指示卡 | 1 | 盒 |  |
| 8 | 化学指示胶带 | 1 | 盒 |  |
| 9 | 生物指示剂 | 1 | 盒 |  |
| 10 | 眼科显微镜 | 1 | 台 |  |
| 11 | 手术放大镜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 打印纸 | 1 | 卷 |  |
| 13 | 色带 | 1 | 个 |  |
| 14 | 说明书 | 1 | 本 |  |
| 15 | 保修卡 | 1 | 份 |  |
| 16 | 合格证 | 1 | 份 |  |
| 17 | 装箱单 | 1 | 份 |  |
| 18 | 验收单 | 2 | 份 |  |
| 19 | 设备反馈单 | 1 | 份 |  |
| 20 | 操作指南 | 1 | 份 |  |

6、便携式彩超

- 货物名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统

- ▲产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要

- 系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

  - ▲15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节

  - 操作面板具备物理按键与触摸按键

  - 探头接口1个，可扩展到3个

  - ▲整机重量＜4.0kg（含电池）

  - 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 获得SFDA和CE认证

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像

  - 组织特异性成像

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 频率复合成像

  - 斑点噪声抑制成像

  - 回波增强技术

  - 局部图像增强技术

- M型成像模式

  - 彩色M型

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

  - 连续多普勒

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大

  - 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

- 超声教学助手

- 测量分析和报告

  - 常规测量软件包

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 妇科/产科专用测量软件包

  - 心脏功能专用测量软件包

  - ▲血管内中膜自动测量

- ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 电影回放及原始数据处理

- 电影回放

  - 所有模式下支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 信息管理与存储

- ▲128G固态硬盘

- 支持直接一键存储至硬盘或UTDI盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- ▲支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流

- 连通性

- HDMI、USB3.0接口、网络接口

- 支持数据无线传输

- 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

| 标准配置 | 超声主机系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15.6英寸高分辨率LED显示器 | 15.6 inch high resolution LED monitor |
|  |  | 触摸屏 | Touch Screen |
|  |  | 背光按键 | Backlight hardkey |
|  |  | ZST+域光平台 | ZST+ platform |
|  |  | 域扫描技术 | Advanced Acoustic Acquisition |
|  |  | 全域动态聚焦技术 | Dynamic Pixel Focusing |
|  |  | Channel data全息域技术 | Channel data based technology |
|  |  | iClear斑点噪声抑制技术 | iClear (Speckle reduction Imaging） |
|  |  | iBeamTM空间复合成像 | iBeamTM(Spatial compound imaging) |
|  |  | iTouchTM自动优化 | iTouchTM |
|  |  | Echo BoostTM回波增强 | Echo BoostTM |
|  |  | Zoom高保真读写放大 | Spot zoom & Pan zoom |
|  |  | iZoom全屏放大 | iZoom |
|  |  | HR FlowTM高动态血流成像 | HR FlowTM |
|  |  | FCI频率复合成像 | FCI(Frequency Compound Imaging) |
|  |  | iScanHelper超声教学软件 | iScanHelper |
|  |  | MedTouch | MedTouch |
|  |  | MedSight | MedSight |
|  |  | HDScope锐眼技术 | HDScope |
|  |  | B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower成像组件 | Standard Image Kit（including B/M/CM/Color/PW/Power & Dir-Power Mode) |
|  |  | 组织谐波成像单元 | Tissue Harmonic Imaging |
|  |  | PSHTM宽带频移谐波成像单元 | Phase Shift Harmonic Imaging |
|  |  | 中文操纵导航系统 | Operation Navigation Tool(in Chinese) |
|  |  | 电影回放单元 | Cine Loop Unit |
|  |  | Qsave图像参数快速保存系统 | Quick save image parameter（Support Save, Save as, Restore） |
|  |  | Auto Trace频谱自动描记测量 | Auto Trace & Calculation for PW |
|  |  | Raw Data原始数据处理系统 | Raw Data 原始数据处理系统 |
|  |  | 基本测量及应用软件包 | Basic Service Package (for General Application) |
|  |  | 中英文病人报告系统 | Patient Reporting System (Chinese/English) |
|  |  | iStationTM病人信息管理单元 | iStationTM （Patient Information Management） |
|  |  | 256G固态硬盘 | 256GB SSD |
|  |  | 4个USB3.0接口 | 4 USB3.0 Ports |
|  |  | HDMI视频接口 | HDMI |
|  |  | 网络接口 | Internet |
|  |  | 无线网卡 | Built-in Wireless adapter |
|  |  | u-Link即时获取图像技术 | u-Link |
|  |  | 1个探头接口，支持探头扩展器 | 1 active probe ports |
|  | 软件应用 | 全科应用软件包，包括如下： | Shared Service Application Package : |
|  |  | 腹部应用软件包 | Abdomen Application Package |
|  |  | 产科应用软件包 | Obstetrics Application Package |
|  |  | 妇科应用软件包 | Gynecology Application Package |
|  |  | 心脏应用软件包 | Cardio Application Package |
|  |  | 小器官应用软件包 | Small Part Application Package |
|  |  | 泌尿科应用软件包 | Urology Application Package |
|  |  | 血管应用软件包（含Auto IMT功能） | Vascular Application Package（Include Auto IMT） |
|  |  | 儿科应用软件包 | Pediatrics Application Package |
|  |  | 神经应用软件包 | Nerve Application Package |
|  |  | 急重诊应用软件包 | Emergency Medicine Application Package |
|  | 探头 | 凸阵探头C5-1s（满足腹部、妇产、肺部（胸膜下）、泌尿、小器官（除眼部外）、外周血管检查） | Curved array C5-1s |
|  |  | 线阵探头L13-3Ns（满足小器官（除眼部外）、外周血管、肺部（胸膜下）、儿科、腹部检查） | Linear array L13-3Ns |
|  | 附件 | MT2多功能台车（含探头杯套、打印机支架，不支持升降和卷线器） | MT2 Mobile Trolley |
|  |  | 内置锂电池 | Built-in Battery |
|  |  | 国标电源线\电源适配器 | Power Cord\Power Adaptor |
|  |  | 超声耦合剂 | Acoustic Gel |
|  |  | 使用操作说明书 | Operator's Manual Book |

7、灌注水泵

腔镜灌注泵技术参数

1、电源:交流220V、50Hz

2、输入功率：≥100W

▲3、设定压力范围:≥0mmHg-400mmHg

▲4、流量设定范围:≥0.1-1L/min

5、压力调节步长：≥1mmHg

6、流量调节步长：≥0.1L/min

7、设备安全分类型:1类BF型应用部分

8、运行方式:间歇加载连续运行，具有记忆功能，开机时显示上次设定的压力和流量值；

▲9、主机驱动泵电机采用静音伺服电机，运动时平稳、安静、无噪音；

▲10、主机压力传感器安装位置为上定位块，避免因传感输液器块漏水而损坏压力传感器；

11、主机泵轮，上、下定位块均为铝合金材质，避免长期使用时该部位出现锈蚀问题；

▲12、主机下定位块安装顶珠螺丝设计，固定传感输液器、可避免传感输液器安装不到位或使用过程中脱落，确保使用安全；

腔镜灌注泵产品配置单

| 序 号 | 产品名称 | 产品规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜灌注泵主机 | ≥0-400mmHg，含电源线1条 | 1台 |
| 2 | 传感输液器 | 含传感输液器胶膜10片、接头2只 | 2套 |

8、高清电子胃肠镜系统

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子影像处理机 | 1套 |
| 2 | 高清电子胃镜 | 1条 |
| 3 | 高清电子结肠镜 | 1条 |
| 4 | 内窥镜测漏器 | 1台 |
| 5 | 医用多功能内镜台车 | 1台 |
| 6 | 高清医用监视器 | 1套 |
| 7 | 高清医用图文工作站 | 1套 |
| 8 | 内窥镜用水泵 | 1套 |
| 9 | 内窥镜用二氧化碳气泵 | 1套 |

电子胃肠镜系统技术参数

一、高清电子影像系统处理机

- 主机光源一体化设计，设备高度集成化

- 全数字彩色CCD面成像方式，百万像素支持超高清图像显示

- 全数字图像拾取、处理、传输、显示，数字内镜+数字主机+数字监视器

- ▲HD＋专业级高清图像，大于1080线的逐行扫描技术

- ▲智能特殊光染色功能，针对消化道不同部位，可以选择Barrett食管模式，食道模式，胃模式，肠模式进行智能光学染色

- 病灶表面凸现功能

- 病灶轮廓凸现功能

- 粘膜纹理增强功能

- 血管增强功能

- 数码图像轮廓增强

- 数码图像降噪功能

- 提供标准USB接口，可直接存储镜下图片及相关数据

- 提供网络接口，可与院内网络连接

- ▲高清图像冻结，冻结时候自动出现活动小画面，实时监控内镜图像

- 控制预设，可在内镜手柄按键上设置所有主机的控制及调节功能

- ▲冷光源：300W氙灯光源，备用光源LED光源

- 峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式

- 自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆

- 五档调节的高流量新型低噪气泵

- 面板光源寿命显示功能

- DVI-I数字图像输出接口

- 多种、多组常规输出方式RGBS、Y/C、VIDEO

- 可选择高清、标准两种图像质量输出，以满足不同监视器匹配性

- ▲内镜固定锁功能

- 预约数据存储功能、操作者数据存储功能、病人数据存储功能

- ▲可兼容电子胃镜、肠镜、十二指肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜，电子超声内镜，电子共聚焦显微系统内镜等

二、高清电子胃镜：

1.▲百万像素级纯数字CCD摄像元件

2.视野角度≥140°

3.观察深度≤5—100mm

4.弯曲角度≥上210°、下左右120°

5.插入部外径≤9.8mm

6.内镜管道≥2.8mm

7.有效长度≥1050mm

8.全长≥1373mm

9.新型插入管，大幅提高抗腐蚀能力

10.新型设计，前端具备多级柔韧度

11.▲独立管道前向式射水功能

12.▲内镜连接部可180°旋转功能

13.内镜自带变焦推杆，方便操作

14.内镜可控制图像冻结、采集、存储

15.▲导光缆、电子接口一体化设计

三、高清电子结肠镜：

1.▲百万像素级纯数字CCD摄像元件

2.视野角度≥140°

3.观察深度≤4—100mm

4.弯曲角度上下≥180°、左右≥160°

5.插入部外径≤13.2m

6.▲内镜管道≥3.8mm

7.有效长度≥1500mm

8.全长≥1623mm

9.新型插入管，大幅提高抗腐蚀能力

10.新型设计，前端具备多级柔韧度

11.▲独立管道前向式射水功能

12.▲内镜连接部可180°旋转功能

13.内镜自带变焦推杆，方便操作

14.内镜可控制图像冻结、采集、存储

15.▲导光缆、电子接口一体化设计

四、高清医用监视器：

1、专业级医用高清液晶监视器

2、屏幕尺寸19英寸

3、分辨率1920×1080点

4、提供DVI-I、RGB/YC等接口以便兼容数字和模拟视频信号

5、具备无信号自动待机功能

五、原装内窥镜台车

1．与所投主机同一品牌。

2．多层设计，可放置电刀及视频打印机等。

3．提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度。

六、原厂内窥镜测漏器

1．与内镜相匹配的测漏器。

2.要求与内镜系统为统一品牌。

3.操作简便、快捷。

七、医用图文工作站

1．图文工作站

(1)主机

1.1、Intel Core G540双核CPU或以上。

1.2、2G内存。

1.3、500G 硬盘。

1.4、主板集成高性能显卡。

1.5、DVD光盘驱动器。

1.6、DV4500专业动/静态图像采集卡。

1.7、内窥镜医学影像信息管理系统。

(2)显示器：≥19寸液晶显示器。

(3)打印机：彩色喷墨打印机。

(4)附件：视频输入电缆，辅助图像采集脚踏开关。

2．内镜系统软件

(1)与科室现有硬件相匹配。

(2)贴合科室使用习惯。

八、配置清单

1、高清电子影像系统处理机	   1套

2、高清电子胃镜				   1条

3、高清电子肠镜                1条

4、高清医用监视器				   1台

5、原厂内窥镜台车				   1台

6、图文工作站					   1套

7、原厂内窥镜测漏器            1套

8、内窥镜送水装置              1套

9、内窥镜送气装置              1套

9、内镜清洗机站

▲9.1.高功能背板清洗槽：

采用优质的进口PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型，经多层复合处理后达到一定强度，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。清洗槽高度≤850mm，清洗方槽尺寸750mm*500mm。

▲9.2.高功能背板的材质及设计：

采用进口高分子复合材料（PMMA）与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，其厚度为6mm，具有防腐防潮，永不生锈特性，材料本身具有抗紫外线老化特性，设计方面从光学、人体工程学及美学方面的考虑，设计应采用倾斜式平面操作面板，使人员操作时身体及手部无疲劳感。操作面板与功能背板为一整体，与洗消槽、干燥台的尺寸相同，移动、搬迁、重组方便灵活，除与台面连接的水平缝处无多余接缝。清洗槽及背板总高度为≥1800mm；

▲9.3.高功能背板干燥台：

应采用与清洗槽相同的进口高分子复合材料（PMMA）一次压铸而成，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁，遇酸碱腐蚀不褪色，不变形、耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、不泛黄。三年内出现问题免费更换，同时设计必须有防溢水功能。干燥台表面凸起，有效的防止设备和附件等意外滑落，更加有效的保护设备及附件。干燥台尺寸750mm*1200mm*1800mm。

▲9.4.清洗槽底柜：

整体造型结构功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配置静音轴承滚轮，更易搬迁和功能升级，柜体采用进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变形变色，生锈，柜体内有防腐防潮的专用PVC储物底板，支架为SUS304优质不锈钢，下柜悬空不小于10cm，不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求，功能背板采用进口PMMA高分子复合材料一体吸塑成型，与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，具有防腐防潮。清洗槽高度≤850mm。

9.5.专用水龙头：

全优质304不锈钢材质，抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能，取水可360度旋转设计。

9.6.高压水枪：

材质304不锈钢制作，采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。

9.7.高压气枪：

采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。

9.8.医用空气压缩机：

采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节，气罐一次性储气量25L，主机最大产气量60L/min，噪音≦52分贝。可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.1-0.8Mpa。

9.9.中心气体处理器：

进口配置，气压调节范围0~0.75Mpa，分离空气中的水分及杂质，为洗消提供干燥纯净的压力空气，并设有压力调节器提供安全的气压，免维护，无耗材。

9.10.自动灌流器：

采用人性化“隐形设计”不占洗消空间。在初洗、清洗、末洗严格按《消毒技术规范》要求，采用经过水处理器处理后的“一次水”灌流内管道，不使用从槽内循环水或为经水处理器处理的水，杜绝交叉感染，保证洗消效果。注液、注气由电脑计时器控制，计时准确，全过程自动完成，使操作过程更加简单、快捷方便，保证洗消达标。灌流器自动接头均采用美国进口PCP材料，配有带自锁的接头，可以单手操作；全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。

9.11.电脑控制系统：

a.采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤；

b.模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修；

c.在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染；

d.具有脉动注液、注气、吸引、有效保证内镜洗消达标；

e.微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速；

f.采用液晶中文显示屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠；

g.快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散；

9.12.槽盖：

采用强化透明进口亚克力材质，独立开模制造，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配置永不生锈强塑材质手柄。

9.13.给排水系统：

全304不锈钢高压编织供水软管，优质的PP-R管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用优质PVC-U专用排水管。

9.14.供气管路：

采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长。

9.15.中心控制电源：

要求整套清洗工作站配有中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电，有效降低电对操作人员的危险性。

9.16.测漏装置：

采用可调节气压自动注气，进行漏水测试，以确保其防水性。

9.17.灌流器自动接头：

所有槽均采用美国进口PCP材料，配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸，单手可操作，方便、快捷。

9.18. 过滤水装置：

净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，勿需常更换滤芯，可有效祛除泥沙、颜色及细菌。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面/洗消槽 | 台 | 5 | 台面、洗消槽及功能背板都采用优质的改性PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低。 |
| 2 | 柜体/功能背板 | 套 | 1 | 柜体采用纯304不锈钢材质做支架，耐腐蚀抗强酸碱。功能背板采用进口PMMA高分子复合材料一体吸塑成型。配合洗消槽数量，整机加背板高度为1800mm。 |
| 3 | 自动灌注装置 | 套 | 2 | 采用隐形设计、模块式设计；在酶洗、浸泡严格按《规范》要求；微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定。 |
| 4 | 超静医用无油空气压缩机 | 台 | 1 | 供气压力max0.75MPa；供气量：60L/min 储气量：30L；噪音≤60dB；电压：220V；输出功率：550W。 |
| 5 | 活动密封盖 | 个 | 2 | 完全密封，防止液体挥发污染环境，盖子可移动。 |
| 6 | 测漏装置 | 套 | 1 | 对内镜进行漏水测试，以确保其防水性。 |
| 7 | 一体化供排水、电路系统 | 套 | 2 | 隐藏式设计，电路全防水设计，确保安全。 |
| 8 | 医用内镜高压水枪 | 套 | 2 | 枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。压力：0～0.75MPa。 |
| 9 | 全管道清洗装置挂钩 | 排 | 2 | 镍制造，防酸碱。 |
| 10 | 医用内镜高压气枪 | 套 | 3 | 枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低；压力：0～0.75MPa。 |
| 11 | 操作流程指示标牌 | 套 | 2 | 各清洗消槽的标识牌。 |
| 12 | 耐酸碱龙头 | 只 | 5 | 抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能,转动式304不锈钢单水龙头。 |
| 13 | 豪华干燥保养台 | 套 | 1 | - 干燥台尺寸，接受订做。 - 由PMMA高分子复合材料一次吸塑成型。 |
| 14 | 给排水系统 | 套 | 1 | 给排水系统采用：全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件 排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
| 15 | 回收装置 | 套 | 2 | 可回收液体，节省科室成本。 |
| 16 | 灯光照明系统 | 套 | 1 | 背板顶部为白色圆型灯，用于清洗时辅助照明。 |
| 17 | 吹干器 | 台 | 1 | 用于镜体吹干，温度可调。 |
| 18 | 灌流器自动接头 | 只 | 10 | 配有带自锁的接头。 |
| 19 | 灌流电脑控制系统 | 套 | 2 | 控制系统稳定，读时准确，计时单位为毫秒级。 |
| 20 | 水源中心控制系统 | 套 | 1 | 自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| 21 | 中心电源控制系统 | 套 | 1 | 中心电源的控制，有效防止用电器在无人的情况下出现异常。 |
| 22 | 气体处理器 | 台 | 1 | 气压调节范围：0～0.75Mpa，另外设有注气压力调节器。 |
| 23 | 过滤水装置 | 台 | 1 | 净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，勿需常更换滤芯。配备过流式紫外杀菌装置，对过滤水进行杀菌。 |
| 24 | 三通灌流装置 | 只 | 10 | 采用进口PCP材料，最外端最小处的外径是4.8mm;接头内径：3.0mm;卡口最大处外径：3.4mm;总高度：43mm。 |
| 25 | 灌流专用硅胶管 | 米 | 10 | 采用优质硅胶原料，并以独特的挤出工艺制造而成，柔韧度极好，耐扭结不变形，具有很高的抗撕强度。 |
| 26 | 配件盒 | 只 | 1 | 用于清洗中心存放附件。 |
| 27 | 挂架 | 只 | 1 | 高档进口材质，抗酸碱耐腐蚀，配有篮筐挂架，表面磨砂处理。 |

三、售后服务

1、设备保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修。投标人可根据自身实力提出更长质保期，投标人需在投标文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

5、中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。

6、提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题必须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。

7、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。

8、中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

9、保修期按厂家的规定，如在保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

10、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。

11、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修， 即由中标人派人员到用户设备使用现场维修， 由此产生的一切费用均由中标人承担。 所有设备必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。 中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。

四、培训要求

验收合格后，中标人对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。

五、验收要求

1、中标人必须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人必须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。

2、经双方商定后，中标人必须按合同要求按时按质按量供货。

3、所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。

六、质保期、交货地点、包装要求及完工期：

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、完工期

签订合同后,30天完成交付使用并验收合格；

4、质保期

完成验收后开始进入质保期，质保期不得少于1年。

七、付款方式：

1、合同签订后，在15个工作日内支付中标金额的30%；

2、所有设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并采购人组织相关人员整体验收合格后，在10个工作日内支付中标金额的70%；

3、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

第四部分

合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次）

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二零二二年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

（以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

- 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

- 二、价格

  - 合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）。

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 三、货物产地及标准

  - 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 四、完工期（建设期限）

签订合同后,30天完成交付使用并验收合格。

- 五、保密

- 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

- 六、技术文件

  - 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。

  - 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

  - 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

  - 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

  - 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

- 七、知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

- 八、履约保证金（如有）

- 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

- 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

  - 银行保函；

  - 支票、银行汇票。

- 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

- 九、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

- 十、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

- 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

- 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

- 十一、付款方式

1、合同签订后，在15个工作日内支付中标金额的30%；

2、所有设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并采购人组织相关人员整体验收合格后，在10个工作日内支付中标金额的70%；

3采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

- 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

- 十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

- 十四、检验与测试

- 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

- 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

- 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

- 十五、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与运行

  - 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

  - 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

  - 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

  - 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

  - 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

- 十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 十七、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺售后服务及质量保证期《按照招标文件要求》

  - 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。

  - 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。

- 十八、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

- 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

- 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

- 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

- 十九、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

- 二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

- 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

- 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

- 二十一、合同变更

- 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

- 二十二、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因买方便利而解除或终止。

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

    - 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

- 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 二十三、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

- 二十四、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十五、通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

- 二十六、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

- 二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

- 二十八、其它

- 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：

买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：

地     址：	地     址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	                               开户账号：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

- 投 标 文 件 格 式

资格性自查表

| - 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2020年和2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）2022年3月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 2.投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】 3.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。 4.投标人提供所投产品的医疗器械注册证明。 5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标价格是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标有效期是为90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 投标报价没有超出预算（预算价：¥4,315,000.00元） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表

《技术打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

《商务打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 一、投 标 报 价 表

# 1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 完工期（建设期限） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 所有货物报价应包括维修及维护保养项目的工时费（含交通费、食宿费），设备或配件的采购、运输、装配、税款及保修期内的维护保养等所有费用。

3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附表1.2

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

| 序号 |  | 1 | ２ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于中小企业无须提供）

中小企业声明函

（投标人为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业 是否属于中小企业。

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

企业名称（公章）：

日  期：

附：政策适用性说明（注：本声明函对监狱企业参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于监狱企业无须提供）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖报价单位公章。

附：政策适用性说明（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）

（如投标人不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ ______单位的（采购项目名称______、采购项目编号______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日  期：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

- 二、商 务 响 应

# 2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（电子文件：请将Word文档格式的正本投标文件拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ2022HGK2015（论证）号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ2022HGK2015（论证））中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .

邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 3．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

3.1满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2020年和2021年财务报表或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2022年3月至今任意一个月的缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。

设备及专业技术能力情况表格式

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《投标人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

# 投标人资格声明函

致:广东晓君项目管理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云浮市云安区第二人民医院医疗设备采购项目（二次） （项目编号：GDXJ2022HGK2015（论证））的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：

邮编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：                      .

3.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

3.3法定代表人身份证、被授权人身份证复印件；

法定代表人证明书

致:广东晓君项目管理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人授权书

致:广东晓君项目管理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ2022HGK2015（论证）]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人（签字）：

职        务：

日期：   年   月   日

3.4投标人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供上述相关网站截图。【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】

3.5.投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。

3.6.投标人提供所投产品的医疗器械注册证明。

3.5本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

4.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君项目管理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（公章）：

日       期：

附：

投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。

# 5．商务条款响应表格式

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对应招标文件“用户需求书”中带“★”的商务条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 6．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ2022HGK2015（论证）

致：广东晓君项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

# 7．其它资料格式

7.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电话 |  | 企业法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  | 委托代理人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  |  | 单位 优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 业绩 |  |  | 实现利润 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 主要产品 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 |  | 上年产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  |  |  |  | 主要用户名称 |  |
| 四、财务状况 | 年度 |  | 主营业务收入 |  |  | 资产负债率 |  |  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：格式可自拟

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

7.2投标人根据《商务评分表》要求提供相关项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出《商务评分表》要求提供相关项目业绩

7.3技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

7.4关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

7.5名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

7.6售后服务机构的联系方式

7.7投标人认为有必要提供的其它资料

- 三、技 术 响 应

# 8．技术响应文件格式

8.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人须对应招标文件用户需求书中带“★”号的技术条款内容逐条响应。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

8.2技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 不带“▲”指标参数 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书 ”中的技术部分条款内容逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

9.投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

- 供货服务方案

- 质量保证措施方案

- 售后服务方案

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 10.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、项目配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

# 11．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。（无差异的，则本表留空）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

- 12. 同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致:广东晓君项目管理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：GDXJ2022HGK2015（论证）]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（公章）：                       .

投标人地址：                      .

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .

传       真：                     .

# 13．唱标信封

唱标信封内装：

13.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

13.2投标保证金交付收据复印件；

13.3 退保证金说明（正本）；

13.4投标函；

13.5法定代表人授权书；

13.6同意招标文件条款声明格式